需求参数指标表

| 序号 | 参数指标 | 科室需求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一. | 价格及配置数量 |  |  |
| 1 | 单台价格预算 | 5000元 |  |
| 2 | 电热恒温培养箱 | 1台 |  |
| 3 | 载物托盘 | 2块 |  |
| 二. | 技术部分 |  |  |
| *1 | 控温范围 | RT+5~65℃ |  |
| 2 | 定时功能 | 带定时功能，定时范围：1～9999min |  |
| *3 | 温度分辨率 | ≤0.1℃ |  |
| *4 | 温度波动度 | ±1℃以内 |  |
| *5 | 温度均匀度 | ±2℃(37℃) |  |
| 6 | 工作环境温度 | ＋5～35℃ |  |
| 7 | 电源 | AC 220V±10%，50Hz±2%，输入功率≤950w |  |
| *8 | 外形尺寸(W×D×H) | ≤800*650*900mm |  |
| 9 | 控制系统 | PID控制，温控精准；配大视角观察窗 |  |
| 10 | 外壳工艺 | 外壳采用冷轧钢板，表面静电喷塑 |  |
| 11 | 加热方式 | 电热管加热 |  |
| 12 | 风道系统 | 采用对流的风道系统 |  |
| 13 | 安全功能 | 限温报警，温度偏高和超温报警 |  |
| 14 | 内胆材质 | 镜面不锈钢或镀锌板 |  |
| *15 | 内部结构 | 3层(可拆卸载物架) |  |
| *16 | 容积 | ≥80L |  |
| 三. | 商务部分 |  |  |
| 1 | 业绩要求 |  |  |
| 1 | 销售业绩 | 投标产品或其同品牌的同类型产品2022年起至今的销售业绩(至少5份)。 |  |
| 2 | 验收要求 |  |  |
| 2.1 | 交货时限 | 签订合同后，在收到买方书面送货通知后 30天 内交货。 |  |
| 2.2 | 生产日期 | 生产日期应在到货验收时间1年以内。同时，如为医疗器械，生产日期应在投标文件所提供的医疗器械注册证有效期范围内。 |  |
| 2.3 | 到货验收 | 供货商负责按医学工程处要求将设备送至指定交货地点，并按照厂家和采购人要求完成设备的安装调试，确保设备运行正常。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。 |  |
| 2.4 | 质量验收 | 根据医院要求免费提供设备到货后的首次计量等必要验收检测，并向医学工程处提供计量证书、检测报告等作为质量验收必要证明文件。设备保修期以质量验收合格之日起计算。 |  |
| 2.5 | 技术手册 | 免费提供项目中文版使用手册、维修维护手册和维修密码，免费提供系统操作和维修的必要专用工具及技术咨询。 |  |
| 3 | 培训要求 |  |  |
| 3 | 培训要求 | 对采购人免费提供不限次培训服务，包括但不限于使用操作、维修、维护、检测等。 |  |
| 4 | 售后要求 |  |  |
| 4.1 | 保修期 | 整机原厂保修不低于1年。 |  |
| 4.2 | 维护保养 | 每年免费提供正规保养不少于2次。记录维护保养报告留采购人备案。 |  |
| 4.3 | 维修响应 | 要求提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务。售后工程师报修后4小时内到场。 |  |
| 4.4 | 完好率 | ≥95%，超出天数按1：3延长保修期。 |  |
| 4.5 | 售后力量 | 制造商在北京地区设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师。 |  |
| 4.6 | 备件保证 | 制造商在中国境内设有备件库，保证10年以上备件供应。 |  |
| 四. | 其他 |  |  |
| 1 | 验收期限 | 货物全部交付后30天内完成验收 |  |
| 2 | 付款方式 | 验收完成后，支付设备总价款的100%。 |  |
| 3 | 是否允许进口 | □是 □否 不涉及 |  |
| 4 | 是否专门面向中小企业 | □是 □否 不涉及 |  |