| 序号 | 参数指标 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 价格 |  |
| 1 | 单台价格预算 | ≤8000元 |
| 二 | 技术部分 |  |
| 1 | 功能 | 自动测量身高、体重，语音播报 |
| 2 | 身高测量方式 | 超声波非接触式测距 |
| 3 | 身高测量范围 | 60-200cm，精度≤±0.5cm |
| 4 | 体重测量范围 | 1-200kg，精度≤±0.1kg |
| 5 | 测量速度 | ≥450次/小时 |
| 6 | 屏幕显示 | 数字式液晶显示 |
| 7 | 测量结果 | 可通过数据线传输到工作站 |
| 8 | 打印功能 | 具备 |
| 9 | 播报功能 | 具备 |
| 10 | 脚轮方便移动 | 具备 |
| 11 | 消耗功率 | ≤10W |
| 三 | 商务部分 |  |
| 1 | 维护保养 | 每年免费提供正规保养不少于2次。记录维护保养报告留采购人备案。 |
| 2 | 维修响应 | 提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务。售后工程师报修后24小时内到场。 |
| 3 | 完好率 | ≥95%，超出天数按1：2延长保修期。 |
| 4 | 售后力量 | 制造商在北京地区设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师。 |
| 5 | 备件保证 | 制造商在中国境内设有备件库，保证10年以上备件供应。 |
| 6 | 技术手册 | 提供完整的中文使用手册和中文维修维护手册。 |
| 7 | 易损配件 | 如有，提供易损件的清单、价格及更换周期。 |
| 8 | 质保期 | 整机原厂全保≥3年。 |
| 9 | 培训服务要求 | 设备使用期间提供免费且不限次培训服务，对使用人员、工程技术人员不定期进行技术培训，包括但不限于设备的使用、维护、保养、常见故障判断、常见故障处理等。 |
| 四 | 其他条款 |  |
| 1 | 交货时间 | 接到买方通知30天内交付。 |
| 2 | 验收期限 | 到货后30天内完成验收。 |
| 3 | 付款方式 | 验收合格后，支付合同总价款的100%。 |
| 4 | 生产日期 | 产品生产日期应在1年以内。 |
| 5 | 是否专门面向中小微企业 | 不涉及 |
| 五 | 设备配置 |  |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 打印模块 | 1个 |
| 3 | 热敏纸 | 3卷 |
| 4 | 计量检测合格证书 | 1份 |